全自动生化分析仪招标参数

1.整机为同一品牌，仪器采用模块化设计，检测模块可无缝连接，具有拓展功能，可以与免疫模块连接，并可组成生化免疫流水线。

★2测试速度：比色速度≥2000测试/小时，电解质速度≥900测试/小时。可根据实验室发展进行在线扩展，单套生化比色速度可无缝扩大到最大8000测试/小时，电解质最大1800测试/小时。

3分析方法：包括终点法、两点法、速率法、间接离子选择电极法（ISE）等。

4离子选择电极测试：至少包含K、Na、Cl三个项目，各项目测试电极可独立更换。

5进样方式：轨道式进样。

6样本容量：同时上样≥300个。

7急诊进样轨道式：急诊样本通过独立的急诊进样区和独立的急诊进样轨道进行检测，急诊样本随到随加，无样本堵塞问题，实现真正的急诊测试。

8标本类型：血清、血浆、尿液、脑脊液、全血

★9在机试剂位≥70个；试剂仓均为冷藏。可在线装载和卸载试剂。

10分光波长：340-800 nm（≥12个固定波长）

11样本加样范围和精度：1.5-35微升，0.1微升步进

★12反应杯：UV比色杯

13孵育方式：采用恒温水浴孵育系统。

★14采用超声波技术混匀方式，避免交叉感染。

15试剂系统：可提供全套同品牌原厂试剂、校准品和质控品，系统完整，保证检测结果的溯源性。

★ 16安装要求：安装时间：自中标之日起，五天内到货安装；安装地点：A区负一楼门急诊检验室。